医疗设备采购

谈判采购文件

项目编号：2019024、2019027、201928

日期：2019年9月

第一章  采购项目需求一览表

A分标:洗衣房设备年度维保项目

一、需求及要求

| 货物 名称 | 数量 单位 | 需求及要求 |
| --- | --- | --- |
| 洗衣房维保项目 | 1套 | - 设备盘点检修:了解设备运行状态，建立设备档案，制定有针对性的维修计划。 - 日常检修：及时发现问题，随时排除故障隐患（每月一次）。 - 3、设备整体维护：运行测试、工作效果鉴定、电机、轴承、变频器等大型部件的及时保养、仪表校对、液箱清理、机器部分水、汽管路及门阀、过滤部分的检修、电路、及电器开关的检修、机械转动部分补充黄油、螺钉紧固、易损、易耗及其它故障件的更换、与我院机修人员的信息沟通和可能的隐患警示；以及一些必要的中、小修项目。（每两月一次） - 4、应急报修服务：设备突发性故障，接到我院报修通知后及时加以排除，每年免费一次应急维修。（2小时内及时响应） 5、设备主件的大维修；大型／复杂性拆解维修。 - 6、培训：应我院要求的培训，对我院员工误操作的适时纠正、培训。（适时/半年一次） 7、回访：了解我院意见，检查维保质量，进一步提高服务品质。 |

二、商务要求：

- 提供全日 24 小时紧急修理服务，供应商在接到报修电话后不能在（办公时间）4小时内或（非办公时间）8小时内到达现场处理故障，造成我院损失的，由供应商承担。

- 供应商必须严格执行维修保养工作的有关程序，保证设备处于良好的运行状态，并保证设备在符合现行相关法规规定的安全使用状态下运行。

- 供应商提供更换的各种零件，必须是双方共同认可的合格品，并保证有一定数量的备件。

B分标:泰瑞50立方制氧机组年度维保项目

一、需求及要求

| 设备保养标准范围 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部 件 | 序号 | 零 部 件 | 保养及检查事项 | 保养及检查事项 |  | 是否属于保养更换耗材 |
|  |  |  |  | 检查时间 | 保养维护次数 |  |
| 制氧主机 | 1 | 控制电路 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 2 | 中间继电器 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 3 | 产氧量及纯度 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 4 | 排水阀 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 5 | PLC程序控制 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 6 | 氧控仪 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 7 | 流量计校对 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 8 | 气密性检测 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 9 | 阀门 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 10 | 分子筛 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
| 空压机 | 11 | 空压机机头 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 12 | 排污阀 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 13 | 油镜 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 14 | 油罐 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 15 | 减荷阀 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 16 | 回油管 | 检查清洁 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 17 | 螺杆保护液 | 检查加油 | 定时更换 | 2次/年 | 是 |
|  | 18 | 空滤 | 检查更换 | 定时更换 | 2次/年 | 是 |
|  | 19 | 油精分器 | 检查更换 | 定时更换 | 1次/年 | 是 |
|  | 20 | 油滤 | 检查更换 | 定时更换 | 2次/年 | 是 |
|  | 21 | 空气/油冷却器 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 22 | 电器柜 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 23 | 温度安全检测 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 24 | 皮带 | 检查维护 | 定时检查 | 1次/年 | 是 |
| 冷干机 | 25 | 空气进出口压差 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 26 | 浮球排水器 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 27 | 风冷凝器 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 28 | 氟利昂 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 29 | 压缩机 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
| 过滤器 | 30 | 5级精密过滤器滤芯 | 检查更换 | 定时更换 | 1次/年 | 是 |
| 储气罐 | 38 | 压力表 | 检查维护 | 定时检查 | 2次/年 | 否 |
|  | 39 | 安全阀 | 检查维护 | 定时检查 | 2次/年 | 否 |
| 增压机 | 52 | 电机、阀门 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |
|  | 53 | 整机性能 | 检查维护 | 定时检查 | 4次/年 | 否 |

二、商务要求：

（一）每个月做一次电话回访，了解设备运行状况。

（二）一年做2次保养，并且每次保养时全面巡检设备一次，做好机房的5S工作，并且根据合同的第二条和第三条约定执行相关事项：

1. 前半年做一次保养：一年的第一次做保养，更换专用螺杆机油、油滤、空滤以及更换运行状况不稳定的电子排水阀和相关连接配件；

2. 后半年做一次保养：一年的第二次做保养，更换油滤、油精分器、空滤、专用螺杆机油、皮带（有皮带的机型）、管道过滤器滤芯，以及更换运行状况不稳定的电子排水阀和相关连接配件。

（三）售后服务保养补充：提前采购保养耗材并且发货到医院，并且在保养期限内派售后服务工程师及时做好设备的保养工作，并且做一次设备的全面巡检工作。

1. 要求在全国范围内开通24小时免费售后服务热线电话，4对1客户服务模式，定期进行电话技术咨询。

2. 2小时内给出解决方案，力争1天内抵达现场解决问题。

3. 每3个月安排1次的定期巡回检测。

C分标:有害生物防治服务项目

一、需求及要求

需求及要求

- 首次整体虫害(含白蚁）消杀防治，直至达到灭除虫害防治预期效果。 - 每月1-2次虫害(含白蚁）检查消杀预防。 - 虫控效果为基础开展防治，我院发现老鼠蟑螂可致电增加防治频率。 - 期限内每年繁殖4-6月和9-10月份额外进行整体消杀除虫。

二、商务要求：

1、服务方保证在服务区域内的建筑的内部没有老鼠筑巢、蟑螂大量繁殖等情况。

2、如果有目标害虫出现，服务方将在收到信息后的12小时内做出反馈，24小时内现场处理，并免费提供消除现有的老鼠蟑螂服务。

3、免费提供老鼠屋50座，灭蚊灯50盏。

3、确保通过各类相关检查。

第二章

钦州市第二人民医院

谈判采购响应文件格式

一、谈判采购响应文件外包装封面及谈判采购响应文件封面格式

（一）谈判采购响应文件的外包装封面格式：

谈判采购响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

在×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

（二）竞标文件封面格式：

正/副 本

谈判采购响应文件

项目名称：

项目编号：

竞标人：

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目   录

一、价格文件.................................................................................第   页

报价表...................................................................................第   页

二、商务技术文件.........................................................................第   页

（一）竞标函.................................................................................第   页

（二）供货清单.................................................................第   页

（三）技术响应偏离情况说明表..................................................第   页

（四）竞标人售后服务承诺书.....................................................第   页

（五）竞标人资格证明文件.........................................................第   页

（六）货物合格和符合竞争性谈判采购文件规定的证明文件....第  页

一、价格文件

谈  判  采  购  报  价  表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位；

2.总报价指设备金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费、售后服务、税金、利息、环境还原恢复及其它所有成本费用的总和。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（签章）：

年     月     日

二、商务技术文件

（一）竞 标 函（谈判书）

钦州市第二人民医院：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述谈判采购响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份、副本 两 份。

1. 报价表；

2. 技术响应偏离情况说明表；

3. 售后服务承诺书；

4. 资格证明文件；

5. 货物合格和符合谈判文件规定的证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按谈判采购文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部谈判采购文件，包括 （补遗文件） ；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

谈判供应商或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

开户银行：                        帐号：

- 供 货 清 单

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1、提供所投设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

年   月   日

（三）技术响应偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 谈判采购文件要求 | 谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应对照谈判采购文件“第一章  采购项目需求”，逐条说明所提供货物和服务已对谈判采购文件要求的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，竞标人必须提供所供设备的具体参数值。

谈判供应商名称（盖章）：

年    月    日

（四）竞标人售后服务承诺书

（由竞标人就《货物需求一览表》售后服务及要求自行填写）

谈判供应商名称（盖章）：

年    月    日

（五）竞标人资格证明文件

（按照采购公告要求提供，并相应添加目录，以便查找）

法定代表人授权委托书

钦州市第二人民医院：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称、项目编号）谈判采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从      年    月   日起至      年    月    日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：        年      月      日

附：被授权人身份证（复印件）

（六）货物合格和符合竞争性谈判采购文件规定的证明文件

（按照采购公告要求提供，并相应添加目录，以便查找）

产品质量保证书

致               ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与谈判的                项目（编号：                ），一旦成交，我方保证按照谈判文件和谈判响应文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

谈判供应商（章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致： 钦州市第二人民医院

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若贵方在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：   2019年     月    日

第三章    评分标准

评标原则、评标办法和成交标准

- 评标原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别从院内招标采购专家库抽取的专家和项目使用部门（科室）代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。1名为使用部门（科室）评委，2名评委均从专家库抽取。

（二）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（三）谈判小组以谈判采购文件、竞标文件为评标依据，本项目评标办法采用最低评标价法。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（五）投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

二、确定成交供应商

（一）谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序提出 3 名以上（含 3 家）成交候选人，若最后报价相同时，则以质量优劣进行排序；若质量仍相同时，则以交货工期从短到长进行排序；若仍相同时，则以少数服从多数原则由谈判小组集体决定。

（二）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的竞标人为成交供应商；排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商；第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

（三）谈判小组认为某投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明；谈判供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，谈判小组可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

（三）成交价即为中标价。